Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі згідно з код

ДК 021:2015: 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Назва предмета закупівлі | Рентгенівський комп'ютерний томограф (X-ray computer tomograph) код ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з публікацією англійською мовою) -оpen bidding for publication in English. |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2021-05-24-007496-b |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 2 тендерної документації на закупівлю Рентгенівський комп'ютерний томограф (X-ray computer tomograph) код ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. - Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 12 800 000 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо. |

Медико-технічні вимоги до Рентгенівського комп'ютерного томографу

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

| № | Параметр | Значення | Заповнюється учасником, зазначити так чи ні з посиланням на відповідний розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гентрі та стіл пацієнта: |  |  |
|  | Апертура гентрі | не менше 70 см |  |
|  | Діапазон механічного нахилу гентрі | не менше ± 30° |  |
|  | Діапазон цифрового нахилу гентрі | не менше ± 50° |  |
|  | Мінімальний час повного (360°) обертання системи трубка-детектор | не більше 0,5 с |  |
|  | Наявність дисплею для відображення параметрів, діагональ | не менше 12 дюймів |  |
|  | Наявність лазерних маркерів для позиціонування пацієнта | відповідність |  |
|  | Максимальний час безперервного сканування | не менше 120 с |  |
|  | Максимальне поле сканування у поздовжньому напрямку за один скан | не менше 1800 мм |  |
|  | Електро-моторизовані рухи столу | відповідність |  |
|  | Горизонтальний діапазон переміщення | не менше 1850 мм |  |
|  | Швидкість горизонтального переміщення | не менше 150 мм/с |  |
|  | Вертикальний діапазон переміщення | не менше 500 мм |  |
|  | Швидкість вертикального переміщення | не менше 20 мм/с |  |
|  | Максимальне навантаження на стіл | не менше 200 кг |  |
|  | Рентгенівська трубка та генератор: |  |  |
|  | Високочастотний високовольтний генератор потужністю | не менше 50 кВт |  |
|  | Автоматичний контроль експозиції | відповідність |  |
|  | Наявність автоматичного самотестування | відповідність |  |
|  | Діапазон напруги на трубці | не вужче 80-140 кВ |  |
|  | Діапазон струму на трубці | не вужче 10-400 кВ |  |
|  | Теплоємність рентгенівської трубки | не менше 5 MТО |  |
|  | Швидкість охолодження рентгенівської трубки | не менше 800 кТО/хв |  |
|  | Наявність повітряно-масляної системи охолодження | відповідність |  |
|  | Наявність захисту від перегріву | відповідність |  |
|  | Наявність двох фокусних плям, розмір | не більше 1,0 х 1,0 мм та 0,5 х 1,0 мм |  |
|  | Наявність динамічної зміни фокусу | відповідність |  |
|  | Детекторна система: |  |  |
|  | Керамічний матеріал елементів детектора | відповідність |  |
|  | Кількість рядків детектора | не менше 32 |  |
|  | Кількість елементів детекторів | не менше 28 000 |  |
|  | Кількість зрізів за один повний оберт гентрі | не менше 16 |  |
|  | Мінімальна товщина зрізу сканування | не більше 0,625 мм |  |
|  | Ширина кута сканування | не менше 50 см |  |
|  | Матриця реконструкції | не менше 512х512 та 1024х1024 |  |
|  | Роздільна здатність | не менше 20 пар/ліній |  |
|  | Швидкість кадрів реконструкції | не менше 60 к/c |  |
|  | Швидкість передачі інформації | не менше 5 ГБіт/c |  |
|  | Програми та технології для клінічних досліджень: |  |  |
|  | Багатопланарна реконструкція, у тому числі по кривій | наявність |  |
|  | Реконструкція в реальному часі | наявність |  |
|  | Об’ємна візуалізація анатомічних структур | наявність |  |
|  | Віртуальна ендоскопія |  |  |
|  | Проекції максимальної інтенсивності та мінімальної інтенсивності | наявність |  |
|  | Програма автоматичного старту спірального сканування з синхронізацією попередньо встановленого рівня контрастного підсилення при проведенні досліджень з використанням контрастної речовини. | наявність |  |
|  | Програма для фільмування | наявність |  |
|  | Спеціалізовані протоколи сканування для педіатрії | наявність |  |
|  | Програма для агіографічного дослідження | наявність |  |
|  | Програма для перфузійного КТ - дослідження ЦНС | наявність |  |
|  | Програма для видалення кісткової структури | наявність |  |
|  | Програма для виконання ітеративних реконструкцій для покращення якості зображення та зниження дози опромінення | наявність |  |
|  | Модуляція струму для зниження променевого навантаження в режимі реального часу під час сканування | наявність |  |
|  | Програма для досягнення оптимального балансу параметрів сканування таких як доза опромінення, якість зображення та ефективність | наявність |  |
|  | Програма підвищення енергоефективності шляхом зниження енергоспоживання в періоди невикористання апарату | наявність |  |
|  | Технологія покращення якості зображення шляхом відсіювання та подавлення артефактів | наявність |  |
|  | Приладдя та інше обладнання: |  |  |
|  | Консоль оператора | наявність |  |
|  | Робоча станція лікаря | наявність |  |
|  | Джерело безперебійного живлення для системи КТ | наявність |  |
|  | Спеціалізований принтер із технологією сухого друку медичних зображень на плівці | наявність |  |
|  | Автоматичний інжектор для введення рентген-контрастної речовини | наявність |  |
|  | Рентгенозахисне скло із захистом свинцем товщиною не менше 2 мм, розмірами не менше 80 х 100мм | наявність |  |

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати  як «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар, що відповідає медико-технічним вимогам до товару, що закуповується замовником за умовами цієї тендерної документації.