Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №8» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 8»  Харківської  міської  ради: 61174, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Перемоги, 53; ідентифікаційний код: 03293913; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Реактиви лабораторні, код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2026-02-06-007042-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 731 975,30 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) та кошти, отриманих від Національної служби здоров'я України (НСЗУ)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик.

Строк поставки товару:  до 31 січня  2026 року включно.

Більш детальна інформація та вимоги до предмета закупівлі викладені в Додатку 2 до тендерної документації.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 - 33690000-3 – «Лікарські засоби різні» (Реактиви лабораторні)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг на території України відповідно до законодавства.

На підтвердження надати засвідчену учасником копію Декларації про відповідність виробу вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

2. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати наступним вимогам:

– кожна партія товару, під час поставки, має супроводжуватись документами, що підтверджують його якість із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України;

– на упаковці повинна бути зазначена дата виробництва та термін придатності;

– товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час поставки. Упаковка не повинна бути деформована або пошкоджена;

– учасник повинен за власний рахунок забезпечити доставку запропонованого товару за місцем його використання.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі.

3. Термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну зберігання встановленого виробником.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі.

4. Поставка товарів здійснюється дрібними партіями, відповідно до потреб закладу, без обмежень мінімального об’єму кількості товару в межах однієї поставки (одного замовлення) товарів, в обсягах та у строк визначений замовленням (заявкою) Замовника.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист (сканований з оригіналу) від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, з необхідними термінами придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.  Гарантійний лист повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Учасник зобов’язаний дотримуватись норм і вимог екологічного законодавства щодо застосування заходів із захисту довкілля під час постачання товару.

На підтвердження учасник повинен надати довідку у довільний формі.

Вимоги щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета

закупівлі

| № |  | Код за НК 024:2023 | Код EMDN НК 031:2024 | Найменування товару | Найменування товару (заповнюється учасником відповідно до тендерної пропозиції) | Медико-технічні вимоги | К-ть | Од. виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 53475 Мікроальбумін IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз | W0102010309 Альбумін (ІХ) вкл. уальбумін | Мікроальбумін 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 4 x 25 мл, 2-Реагент – 1 х 20 мл. Імунотурбідиметричний метод. Чутливість: не вище як 4,1 мг/дл.. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 12 | набір |
| 2 |  | 53477 Мікроальбумін IVD, калібратор | W0101050302 Калібратори однокомпонентні (КХ) | Мікроальбумін калібратор або еквівалент |  | Фасування: 1 x 2 мл. Реагент повинен бути призначений для використання в якості калібратора для визначення концентрації альбуміну в сечі і спинномозковій рідині за допомогою імунотурбідиметричного методу. Калібратор повинен бути приготовлений на основі сироватки крові людини і протестований на HBsAg та антитіла до ВГС та ВІЛ, з негативним результатом. Нерозкритий калібратор повинен бути стабільний при 2-8 °C до дати, зазначеної на етикетці флакона, а після відкриття - не менше 4 тижні при 2 - 8 °С. | 5 | набір |
| 3 |  | 53478 Мікроальбумін IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | W01010502 Спеціалізовані контрольні матеріали (клінічна хімія) | Мікроальбумін контроль або еквівалент |  | Фасування: 1 x 2 мл. Контроль повинен бути приготований з людської сироватки, розведеної сольовим розчином. Повинен бути призначений для контролю якості при вимірюванні альбуміну в сечі та в спинномозковій рідині. Щільно закрита контрольна сироватка повинна бути стабільна при 2-8 °С до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, а після відкриття – не менше 4 тижнів за умови зберігання при 2-8 °С. | 5 | набір |
| 4 | 30219 Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |  | W0101050207 Контрольні матеріали сечі | Контроль сечі рівень 2 або еквівалент |  | Фасування: 3 x 10 мл. Контроль сечі повинен бути призначений для рутинного контролю якості сечі на органічні та неорганічні компоненти в сечі. Контроль сечі повинен бути виготовлений на основі людської сечі з додаванням хімічних речовин, консервантів та стабілізаторів для пригнічення росту мікроорганізмів. # Щільно закритий контроль сечі повинен бути стабільний при 2 - 8°С до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, а після відкриття – не менше 30 днів за умови зберігання при 2 - 8 °С. | 5 | набір |
| 5 | 52895 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro ), реагент |  | W01010308 Калій | Діагностичний набір для визначення концентрації калію, або еквівалент |  | Калій повинен визначатись на біохімічному аналізаторі ферментативним методом, 2-точової кінетики. Лінійність: не менше як 2.0 -8.0 ммоль/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C. Фасування: R1: 5x10 мл | 24 | набір |
| 6 | 52893 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), калібратор |  | W0101050302 Калібратори однокомпонентні (КХ) | Калій стандарт, набір (2 рівні) |  | Фасування: 2 x 3 мл. Набір стандартів калію повинен являти собою водний буферний розчин з хімікатами і консервантами рівня реагенту. Стандарти повинні знаходитись у рідкому стані і бути готовими до використання. Повинні бути стабільними до закінчення терміну придатності при температурі 2 - 8 °С. | 5 | набір |
| 7 | 52894 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |  | W01010502 Спеціалізовані контрольні матеріали (клінічна хімія) | Калій контроль, набір (2 рівні). |  | Фасування: 2 x 3 мл. Сироватка повинна бути на основі людської для якісного контролю кількісного визначення Калію в сироватці людини з використанням фотометричних систем. Стабільність контролю ліофілізованого повинна зберігатись до закінчення терміну придатності при температурі 2 - 8 °С, після відновлення при температурі 2 - 8 °С до 2-х тижнів. | 5 | набір |
| 8 | 52899 Натрій (Na+) IVD (діагностика in vitro ), реагент |  | W01010309 Натрій | Діагностичний набір для визначення концентрації натрію, або еквівалент |  | Натрій повинен визначатись на біохімічному аналізаторі ферментативним методом, 2-точової кінетики. Чутливість: не гірше 80 ммоль/л. Лінійність: не менше як до 80-180 мкмоль/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C Фасування: R1: 2x20 мл. R2: 2x10 мл | 24 | набір |
| 9 | 52897 Натрій (Na+) IVD (діагностика in vitro ), калібратор |  | W0101050302 Калібратори однокомпонентні (КХ) | Набір стандартів для визначення натрію, або еквівалент |  | Стандарти для використання в тестах для кількісного in-Vitro визначення натрію в сироватці з використанням фотометричних систем Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C | 5 | набір |
| 10 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольнй матеріал |  | W01010501 Мультикомпонентні контрольні матеріали (клінічна хімія) | Контрольна сироватка норма, або еквівалент |  | Diacon N є ліофілізованим контролем на основі крові людини (сироватки) і містить очищені компоненти людини та тварин, очищені хімічні речовини і неорганічні компоненти. Концентрації як нормального рівня, так і на межі патологічних рівнів. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C Фасування: 1х5 мл | 5 | флак |
| 11 | 59090 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричним аналіз |  | W0102060109 Глікозильований/ Глікований гемоглобін (ІХ) | Глікозильований гемоглобін HbA 1c прямий |  | Фасування: Реагент 1 – 4 x7.5 мл, Реагент 2 - 1 x 10 мл Діагностичний реагент повинен бути призначений для кількісного in vitro визначення HbA1c у крові людини за допомогою турбідиметричного аналізу. Принципом тесту повинен бути метод що використовує взаємодію антигену та антитіла для визначення HbA1c у цільній крові ЕДТА. | 60 | набір |
| 12 | 53315 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), калібратор |  | W0101050301 Калібратори мультикомпонентні (КХ) | Глікозильований гемоглобін прямий HbA1c калібратор, набір (5 рівнів) |  | Фасування: 1х 1 мл (Рівень 1) + 4х 1 мл (Рівень 2-5) Калібратор HbA1c 5 рівнів – це набір, що повинен складатися з ліофілізованих гемолізатів та буфера, що використовується для калібрування під час кількісного in vitro визначення гемоглобіну A1c у крові на фотометричних системах. Набір повинен бути стабільними до закінчення терміну придатності (якщо щільно закритий) при температурі 2 - 8 °С. | 8 | набір |
| 13 | 44435 Глікований гемоглобін (HbA1c), контрольний матеріал, IVD |  | W01010502 Спеціалізовані контрольні матеріали (клінічна хімія) | Глікозильований гемоглобін HbA1c контроль, набір |  | Фасування: 4х 1 мл Контролі Глікозильованого Гемоглобіну Прямого HbA1c - це набір ліофілізованих контрольних гемолізатів, які повинні використовуватися для аналізів для кількісного in vitro визначення Гемоглобіну A1c у крові на фотометричних системах. Контроль повинен забезпечувати два рівні HbA1c, один рівень у нормальному діапазоні, а інший рівень у підвищеному діапазоні. Набір повинен бути стабільними до закінчення терміну придатності при температурі 2 - 8 °С. | 8 | набір |
| 14 | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro |  | W0103010105 CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПРОТОЧНІ РІДИНИ) | Лізуючий реагент Diatro Lyse-DIFF або еквівалент |  | Фасування: 1 л. Повинен являти собою стабілізований і мікрофільтрований лізуючий реагент для стромолізу еритроцитів (RBC), кількісного визначення лейкоцитів (WBC), 3-складової диференціації лейкоцитів (LYM, MID, GRAN) і визначення концентрації гемоглобіну (HGB) в зразках крові людини на гематологічних аналізаторах Diatron. Склад повинен відповідати: ПАР < 3,5%, буфери < 1%, консерванти < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Загальний термін придатності - не менше 48 місяців. Термін придатності після відкриття контейнера - не менше 120 днів. | 45 | набір |
| 15 | 58237 -Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи |  | W0103010105 CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПРОТОЧНІ РІДИНИ) | Ділюент Diatro Dil-DIFF або еквівалент |  | Фасування: 20 л. Повинен являти собою буферизований, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічних аналізаторах Diatron. Склад повинен відповідати: хлорид натрію < 1,5%, буфери < 1%, консерванти < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Загальний термін придатності - не менше 36 місяців. Термін придатності після відкриття контейнера - не менше 120 днів. | 65 | набір |
| 16 | 63377 - Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) |  | W0103010105 CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПРОТОЧНІ РІДИНИ) | Очищуючий розчин Diatro Cleaner або еквівалент |  | Фасування: 1 л. Повинен являти собою стабілізований і мікрофільтрований розчин детергенту для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron. Склад повинен відповідати: детергенти < 1%, буфери < 1%, консерванти < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Загальний термін придатності - не менше 48 місяців. Термін придатності після відкриття контейнера - не менше 120 днів. | 28 | набір |
| 17 | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |  | W0103010501 НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ | Контроль гематологічний Diacon 3 норма або еквівалент |  | Фасування: 3 мл. Контроль, призначений для моніторингу значень на автоматичних та напівавтоматичних гематологічних аналізаторах імпедансного типу. Він також може бути використаний для ручного методу. In vitro діагностичний реагент, що складається з еритроцитів людини, змодельованих лейкоцитів і тромбоцитів ссавців, затриманих у плазмо-подібній рідині з консервантами. Відкриті пробірки повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів. | 4 | флак |
| 18 | 53229 Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз |  | W01010203 Білірубін | Білірубін загальний 60 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 50 мл, 2 – Реагент – 1 х 50 мл. Метод заснований на хімічному окисленні з використанням ванадату як окислювача. Чутливість: не вище як 0,20 мг/дл. Лінійність: не менше як 59 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 10 - 25°C, а на борту апарату стабільність реагентів залежить від типу аналізатора, що використовується для аналізу. | 15 | набір |
| 19 | 53233 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз |  | W01010203 Білірубін | Білірубін прямий 60 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 4 x 54 мл, 2 – Реагент – 1 х 54 мл. Метод заснований на хімічному окисленні з використанням ванадату як окислювача. Межа виявлення (LoD) не вище 0,01 мг/дл. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 0,04 мг/дл. Лінійність: не менше як 40 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 5 | набір |
| 20 | 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010103 Аланінамінотрансфераза | Аланінамінотрансфераза 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2-Реагент - 1 х 30 мл. Оптимізований, модифікований метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC), без піридоксальфосфату. Межа виявлення не вище 3,0 О/л. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 7 О/л. Лінійність: не менше як 600 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату стабільними не менше 12 тижнів. | 10 | набір |
| 21 | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010110 Аспартатамінотрансфераза | Аспартатамінотрансфераза 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2-Реагент - 1 х 30 мл. Оптимізований, модифікований метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC), без піридоксальфосфату. Межа виявлення не вище 3,0 О/л. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 7 О/л. Лінійність: не менше як 650 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату стабільними не менше 12 тижнів. | 10 | набір |
| 22 | 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010105 Лужна фосфатаза – загальна ізоферменти лужної фосфатази (КХ) | Лужна Фосфатаза 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2-Реагент - 1 х 30 мл. Кінетичний метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC). Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 7,0 О/л. Межа виявлення (LOD) не вище як 3,9 О/л. Лінійність: не менше як 900 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 14 | набір |
| 23 | 61900 Загальний білок IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз |  | W01010230 Загальний білок | Білок загальний 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 6 x 30 мл, 2-Стандарт – 1 х 2 мл. Метод заснований на біуретовій реакції. Межа виявлення (LoD) не вище 0,05 г/дл. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 0,15 г/дл. Лінійність: не менше як 19 г/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 11 тижнів. | 5 | набір |
| 24 | 53251 Креатинін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз |  | W01010207 Креатинін | Креатинін 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2 – Реагент – 1 х 30 мл. Модифікація методу Яффе без депротеїнізації. Межа виявлення (LoD) не вище 0,04 мг/дл. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 0,6 мг/дл. Лінійність: не менше як 17,5 мг/дл. При температурі зберігання 2 - 8°C, робочий реагент має бути стабільний не менше 4 тижнів, а при температурі зберігання 15 - 25°C - не менше 7 днів. | 20 | набір |
| 25 | 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010204 Сечовина/азот сечовини в крові | Сечовина 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2-Реагент – 1 х 30 мл, 3-Стандарт – 1 х 2 мл. Кінетичний, ферментативний метод з уреазою і глутаматдегідрогеназою. Межа виявлення (LoD) не вище 2,1 мг/дл. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 4,5 мг/дл. Лінійність: не менше як 250 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 15 | набір |
| 26 | 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010205 Холестерин | Холестерин 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 6 x 30 мл, 2-Стандарт – 1 х 2 мл. Метод колориметричний, ензиматичний з естеразою і оксидазою холестерину. Лінійність: не менше як 700 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 15 | набір |
| 27 | 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010231 Тригліцериди | Тригліцериди 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2 – Реагент – 1 х 30 мл, 3-Стандарт – 1 х 2 мл. Метод колориметричний, ферментативний з гліцерофосфорною оксидазою. Чутливість: не вище як 11,5 мг/дл. Лінійність: не менше як 2000 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 10 тижнів. | 15 | набір |
| 28 | 53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010215 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності | Холестерин ліпопротеїну високої густини прямий або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 4 x 30 мл, 2-Реагент - 4 х 10 мл. Аналіз є гомогенним методом прямого вимірювання концентрації холестерину HDL в сироватці або плазмі, без будь-яких етапів попередньої обробки або центрифугування. Чутливість: не вище як 11,5 мг/дл. Лінійність: не менше як 200 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C повинні бути стабільними не менше 12 тижнів. | 15 | набір |
| 29 | 53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010221 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності, включно з SD-LDL | Холестерин ліпопротеїну низької густини прямий або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 4 x 30 мл, 2-Реагент - 4 х 10 мл. Аналіз є гомогенним методом прямого вимірювання концентрації холестерину ЛПНГ у сироватці крові або плазмі без необхідності будь-яких етапів попередньої обробки або центрифугування. Чутливість: не вище як 5,5 мг/дл. Лінійність: не менше як 316 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 15 | набір |
| 30 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |  | W01010501 Мультикомпонентні контрольні матеріали (клінічна хімія) | Сироватка ЛН або еквівалент |  | Фасування: 4 х 5 мл Ліофілізована сироватка людського походження, повинна бути призначена для контролю вимірювань вмісту неорганічних, органічних і ферментативних компонентів, які в загальному знаходяться в межах норми. Розраховані цільові значення повинні бути результатом випробувань, проведених на автоматичних аналізаторах, а також ручними методами. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C. | 10 | набір |
| 31 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |  | W01010501 Мультикомпонентні контрольні матеріали (клінічна хімія) | Сироватка ЛП або еквівалент |  | Фасування: 4 х 5 мл Ліофілізована сироватка людського походження, повинна бути призначена для контролю вимірювань вмісту неорганічних, органічних і ферментативних компонентів, які в загальному знаходяться в патологічному діапазоні. Розраховані цільові значення повинні бути результатом випробувань, проведених на автоматичних аналізаторах, а також ручними методами. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C. | 10 | набір |
| 32 | 44696 Калібратор для визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), IVD (діагностика in vitro ) 41728 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), калібратор |  | W0101050301 Калібратори мультикомпонентні (КХ) | Холестерин ліпопротеїну високої густини/холестерин ліпопротеїну низької густини калібратор |  | Фасування: 1 x 1 мл. Реагент повинен бути призначений для використання в якості калібратора для визначення концентрації холестерину ЛПВГ/ЛПНГ прямим методом. Повинен бути ліофілізованою людською сироваткою, яка була протестована на антитіла до ВІЛ, HBsAg, гепатиту С і виявилась нереактивною. Нерозкритий калібратор повинен бути стабільний при 2-8 °C до дати, зазначеної на етикетці флакона, а після розчинення: не менше 5 діб при 2-8 °C. | 2 | набір |
| 33 | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), калібратор |  | W0101050301 Калібратори мультикомпонентні (КХ) | Мультикалібратор рівень 2 або еквівалент |  | Фасування: 4 х 5 мл Реагент повинен бути призначений для використання в якості калібратора в аналізах в клінічній хімії. Повинен бути виготовлений на базі ліофілізованої людської сироватки крові. Концентрація органічних і неорганічних компонентів, а також активність ферментів в калібраторі, повинна бути достатня для калібрування аналізів, які проводяться на різного роду автоматичних аналізаторах. Сироватка має бути придатна до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C. | 2 | набір |
| 34 | 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD |  | W01030201 - Загальні аналізи на зсідання крові | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 або еквівалент |  | Фасування: 10х5 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, у комплекті з власним розчинником. Призначений для визначення протромбінового часу, а також факторів II, V, VII і X. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 12 днів за температури 2-8°С. Доступні межі інтерференцій: гепарин 0,75 ≤ МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 9 ммоль/л, білірубін ≤ 270 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2%. | 6 | набір |
| 35 | 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку |  | W0103020201 Аналізи на фібриноген (фактор І) | Фібриноген Dia-FIB або еквівалент |  | Фасування: 12х2 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°С. Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 2,0 МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 340 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2,2%. | 6 | набір |
| 36 | 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку |  | W0103020702 Контрольна плазма для гемостазу | Контрольна плазма Dia-ControL I-II або еквівалент |  | Фасування: рівень 1: 5х1 мл; рівень 2: 5х1 мл. Контрольна плазма, що призначена для внутрішнього контролю якості системи вимірювання коагуляції, а саме для тестів на ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ та антитромбін ІІІ. Реагент повинен бути отриманий з антикоагульованої, пулованої плазми людини від здорових донорів зі стабілізатором та консервантом. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 4 години при температурі 20-25°С та не менш як 30 днів при температурі -20°С. | 5 | набір |
| 37 | 53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010232 Сечова кислота | Сечова кислота 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2-Реагент – 1 х 30 мл, 3-Стандарт – 1 х 2 мл. Ферментативний, колориметричний метод з уриказою і пероксидазою. Межа виявлення (LoD) не вище 0,09 мг/дл. Межа кількісного визначення (LOQ): не вище як 0,6 мг/дл. Лінійність: не менше як 36 мг/дл. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C. | 15 | набір |
| 38 | 52940 Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010107 Амілаза – загальна | Альфа-Амілаза 30 або еквівалент |  | Фасування: 6 x 30 мл. Метод: 2-хлор-4-нітрофеніл-α-мальтотріоза (CNP-G3) є прямим субстратом для визначення активності α-амілази, і не вимагає присутності допоміжних ферментів. Чутливість: не вище 2,5 О/л. Лінійність: не менше як 1500 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 10 | набір |
| 39 | 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  | W01010116 Гамма глутамілтрансфераза | Гама-глутамілтрансфераза 30 або еквівалент |  | Фасування: 1-Реагент - 5 x 24 мл, 2-Реагент - 1 х 30 мл. Метод IFCC. Кінетичний метод з L-γ-глутаміл-3-карбокси-4-нітроанілід. Чутливість: не вище 11,2 О/л. Лінійність: не менше як 580 О/л. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C, а на борту апарату при температурі 2 - 10°C стабільними не менше 12 тижнів. | 15 | набір |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».

Посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника може застосуватися Замовником для конкретизації потрібного товару та більш чіткого та зрозумілого пояснення потрібних характеристик для можливих постачальників.

Якщо учасниками пропонуються еквівалент товару, Учасники обов’язково наводять опис пропонованого товару із зазначенням всіх параметрів товару, для можливості порівняння Замовником та обов’язково мають підтверджуватися документально (інструкція, та/або сертифікат, та/або інший технічний документ виробника). Еквіваленти мають бути не гіршими за показниками, ніж вказані Замовником.